## Desarrollo
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC-CEN-F011
|  | PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS | [5 empty] | Versión: | 2.0
Vigencia
Equipo: |  |  | Modelo: |  |  | Edificio:
Sector:
N° serie: |  |  | Marca: |  |  | Ubicación:
Fecha:
Orden M:
Realizó:
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador SE |  | Fluke | ESA620 | 2982052 | 3/5/2024
Tacometro |  | CEM | AT-8 | 161118070 | 23/5/2024
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)
Inspección superada, el equipo es apto para el uso
El equipo ha necesitado reparación
El equipo no está reparado. No se puede usar
Comentarios:
Puntos de inspección
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1 | Chasis
8.1.2 | Montajes y Apoyos
8.1.3 | Enchufe de Red y Base de Enchufe
8.1.4 | Cable de Red
8.1.5 | Amarres contra tirones
8.1.6 | Interruptores y Fusibles
8.1.7 | Controles y Teclas
8.1.8 | Motor, Rotor y Bomba
8.1.9 | Indicadores y Displays
8.1.10 | Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente
8.1.11 | Señales audibles
8.1.12 | Etiquetado
8.1.13 | Accesorios
8.1.14 | Frenos
8.2 | Test Cuantitativos | [5 empty] | Seteado | Medido | P/F
8.2.1 | Exactitud de la Temperatura (Valor Aceptable +/- 3°C)
°C
8.2.2 | Exactitud del Tiempo (Valor Aceptable +/- 10 %)
| Unidades de Tiempo | [5 empty] | segundos
8.2.3 | Exactitud de la Velocidad (Valor Aceptable +/- 10 %) | [5 empty] | Seteado | Medido | P/F
| Unidades de Veloccidad | [5 empty] | rpm
8.3 |  |  | Mantenimiento Preventivo
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.3.1 | Limpieza Exterior
8.3.2 | Lubricacion
8.3.3 | Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre
8.3.4 | Grupo de frío
8.3.5 | Placas electrónicas y conectores
8.3.6 | Test de Seguridad Electrica
8.4 | Test de Aceptación
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.4.1 | Seguridad de puertas