## Desarrollo
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC-CEN-F011
|  | PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS | [5 empty] | Versión: | 2.0
Vigencia
Equipo: CEN-24083 |  |  | Modelo: DCA-300 RVT |  |  | Edificio: | Laboratorio Catamarca
[6 empty] | Sector: | Laboratorio Central
N° serie: 24083 |  |  | Marca: Presvac |  |  | Ubicación: | 1er Piso
[6 empty] | Fecha: | 2025-03-12
[6 empty] | Orden M: | 9226480
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador SE |  | Fluke | ESA620 | 2982052 | 2024-05-03
Tacometro |  | CEM | AT-8 | 161118070 | 2024-05-23
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | X
El equipo ha necesitado reparación
El equipo no está reparado. No se puede usar
Comentarios:
Puntos de inspección
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1 | Chasis | [5 empty] | P
8.1.2 | Montajes y Apoyos | [5 empty] | P
8.1.3 | Enchufe de Red y Base de Enchufe | [5 empty] | P
8.1.4 | Cable de Red | [5 empty] | P
8.1.5 | Amarres contra tirones | [5 empty] | N/A
8.1.6 | Interruptores y Fusibles | [5 empty] | P
8.1.7 | Controles y Teclas | [5 empty] | P
8.1.8 | Motor, Rotor y Bomba | [5 empty] | P
8.1.9 | Indicadores y Displays | [5 empty] | P
8.1.10 | Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente | [5 empty] | P
8.1.11 | Señales audibles | [5 empty] | P
8.1.12 | Etiquetado | [5 empty] | P
8.1.13 | Accesorios | [5 empty] | N/A
8.1.14 | Frenos | [5 empty] | N/A
8.2 | Test Cuantitativos | [5 empty] | Seteado | Medido | P/F
8.2.1 | Exactitud de la Temperatura (Valor Aceptable +/- 3°C) | [5 empty] | N/A | N/A | N/A
°C
8.2.2 | Exactitud del Tiempo (Valor Aceptable +/- 10 %) | [5 empty] | 60 | 60 | P
| Unidades de Tiempo | [5 empty] | segundos
8.2.3 | Exactitud de la Velocidad (Valor Aceptable +/- 10 %)
[7 empty] | 2000 | 2010 | P
[7 empty] | 3500 | 3490 | P
| Unidades de Veloccidad | [5 empty] | rpm
8.3 |  |  | Mantenimiento Preventivo
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.3.1 | Limpieza Exterior | [5 empty] | P
8.3.2 | Lubricacion | [5 empty] | P
8.3.3 | Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre | [5 empty] | P
8.3.4 | Grupo de frío | [5 empty] | N/A
8.3.5 | Placas electrónicas y conectores | [5 empty] | P
8.3.6 | Test de Seguridad Electrica | [5 empty] | P
8.4 | Test de Aceptación
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.4.1 | Seguridad de puertas | [5 empty] | P